# Проект закона "Технический регламент «О безопасности медицинских изделий"

Вносится Правительством
Российской Федерации

ПРОЕКТ

Федеральный Закон
«Технический регламент «О безопасности изделий медицинского назначения»

(по предложению разработчиков)
«Технический регламент «О безопасности медицинских изделий»

### Глава 1. Общие положения

#### Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, обеспечения энергетической эффективности и предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, устанавливает:

обязательные для применения и исполнения требования к изделиям медицинского назначения (далее - медицинским изделиям) и к связанным с ними процессам проектирования (разработки) и производства (изготовления), монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации;

правила идентификации медицинских изделий как объектов технического регулирования;

обязательные требования к упаковке, маркировке и правилам ее нанесения;

правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования;

терминологию, которая используется для целей настоящего Федерального закона.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает права и обязанности, а также ответственность участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений.

#### Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие понятия:

активное медицинское изделие – медицинское изделие, для действия которого необходимо использование энергии, отличной от производимой человеком или силы тяжести.

аналит - компонент пробы для диагностики in vitro, указанный в названии измеряемой величины;

безопасность медицинского изделия – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, а потенциальный риск применения медицинского изделия ниже предельно допустимого риска причинения вреда при использовании в условиях, предусмотренных изготовителем.

Безопасность медицинского изделия обеспечивается сохранением его эксплуатационных свойств.

ввод в эксплуатацию - этап жизненного цикла, на котором медицинское изделие готово к первому применению на территории Российской Федерации, в соответствии с предусмотренным назначением;

выпуск в обращение - первая передача медицинского изделия, предназначенного для распространения и/или применения на территории Российской Федерации (кроме клинического исследования), независимо от того, новое это изделие или модифицированное;

жизненный цикл - все стадии срока годности или службы медицинского изделия, от первоначальной концепции до вывода из эксплуатации или утилизации;

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, несущее ответственность за проектирование, изготовление, упаковывание и (или) маркирование этого медицинского изделия, сборку системы или модификацию медицинского изделия при выпуске в обращение от своего имени независимо от того выполняется ли данная деятельность самим лицом или третьим лицом от его имени.

Изготовителями не являются лица, которые осуществляют сборку или модификацию медицинского изделий для конкретного пациента, при условии, что такие медицинские изделия уже введены в обращение;

инвазивное медицинское изделие – медицинское изделие, которое предназначено для введения в организм человека полностью или частично;

клинико-лабораторные исследования/испытания медицинских изделий для диагностики in vitro – испытания, при которых медицинское изделие изучается в лабораторных и полевых условиях с целью выявления его эксплуатационных свойств и оценки безопасности для человека и окружающей среды;

клиническая оценка - анализ научной литературы и (или) анализ и оценка данных, собранных посредством клинических исследований;

медицинские изделия - любые инструменты, аппараты, приборы, комплексы, оборудование, устройства, комплекты, реагенты и калибраторы, программное обеспечение, материалы или иные изделия, используемые по отдельности или в сочетании между собой, включая программное обеспечение, необходимое для их применения по назначению, которые предназначены изготовителем для применения к человеку с целью:

профилактики, диагностики, наблюдения за состоянием здоровья, самотестирования, лечения или облегчения заболевания;

диагностики, наблюдения, лечения, облегчения или компенсации нарушенных или утраченных физиологических функций;

исследования, частичного замещения, а также изменения анатомического строения или физиологических функций организма человека;

предотвращения или прерывания беременности;

получения информации для медицинских целей посредством диагностического исследования образцов,

при условии, что их принципиальное воздействие не основывается на фармакологическом иммунологическом или метаболическом эффекте применения, но которые могут способствовать введению в организм или доставке к поверхности тела человека средств, вызывающих вышеуказанные эффекты;

медицинские изделия для диагностики in vitro –реагенты и наборы реагентов; калибраторы (стандартные образцы) и контрольные материалы, портативные аналитические устройства для самотестирования, измерительные приборы для качественного или количественного определения аналита, а также комплектующие материалы (связанные с данными приборами), используемые самостоятельно или совместно друг с другом, а также принадлежности, к ним;

медицинское изделие для клинических исследований – медицинское изделие, предназначенное для проведения исследований в клинических условиях;

медицинское изделие для самотестирования или самостоятельного применения - любое медицинское изделие, которое может использоваться его приобретателем самостоятельно, без участия квалифицированного медицинского персонала и вне медицинских учреждений; медицинское изделие индивидуального назначения – медицинское изделие, изготовленное в соответствии с заданием, в котором предъявлены специальные требования для проектирования и (или) изготовления. Такое медицинское изделие должно быть предназначено исключительно для конкретного пациента;

медицинское изделие с функцией измерения – медицинское изделие, предназначенное для выполнения как одной или нескольких функций, указанных в определении медицинского изделия, так и функции измерения;

медицинский комплекс – медицинское изделие, состоящее из функционально связанных между собой компонентов и принадлежностей, достижение предусмотренного назначения которого возможно только при совместном использовании указанных компонентов и принадлежностей.

набор реагентов – совокупность реагентов, предназначенных для проведения конкретного (-ых) лабораторного (-ых) анализа (-ов), и вспомогательные ингредиенты, необходимые для проведения анализа, выпускаемые в одной внешней упаковке;

пользователь – лицо, осуществляющее применение медицинского изделия в целях, установленных п.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

потенциальный риск применения – минимально возможный риск причинения вреда при применении по назначению сохранившего эксплуатационные свойства медицинского изделия, который нельзя изменить мерами по ограничению рисков.

предусмотренное назначение - применение медицинского изделия в соответствии с информацией изготовителя, указанной на маркировке, в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации;

принадлежности - предметы, которые при отдельном применении не являются медицинскими изделиями, но специально предназначены изготовителем для использования совместно с ними;

уполномоченный представитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в том числе в части:

обеспечения соответствия поставляемого медицинского изделия требованиям настоящего Федерального закона,

юридической ответственности за несоответствие поставляемого медицинского изделия требованиям настоящего Федерального закона.

эксплуатационные свойства – свойства медицинского изделия, необходимые для обеспечения безопасности.

#### Статья 3. Объекты технического регулирования настоящего технического регламента

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на все изделия, предназначение которых соответствуют установленным для медицинского изделия целям применения:

профилактика, диагностика, наблюдение за состоянием здоровья, самотестирование, лечение или облегчение заболевания;

диагностика, наблюдение, лечение, облегчение или компенсация нарушенных или утраченных физиологических функций;

исследование, частичное замещение, а также изменение анатомического строения или физиологических функций организма человека;

предотвращение или прерывание беременности;

получение информации для медицинских целей посредством диагностического исследования образцов,

при условии, что их принципиальное воздействие не основывается на фармакологическом иммунологическом или метаболическом эффекте применения, но которые могут способствовать введению в организм, или доставке к поверхности тела человека средств, вызывающих вышеуказанные эффекты.

Для целей настоящего Федерального закона принадлежности рассматриваются как медицинские изделия.

2. Как объект технического регулирования медицинские изделия включают: активные имплантируемые изделия, анестезиологические и респираторные изделия, внутрибольничные изделия (оборудование, материалы, программное обеспечение), изделия для диагностики in vitro, изделия для лучевой диагностики и терапии, изделия, изготовленные с использованием омертвелых тканей человека и животных (кроме изделий для диагностики in vitro), неактивные имплантируемые изделия, технические средства реабилитации инвалидов, электромеханические медицинские изделия другие изделия однократного и многократного применения, предназначенные для использования в целях, определенных в п. 1 настоящей статьи.

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется также на следующие изделия, в состав которых входят как медицинские изделия, так и другие изделия или вещества:

изделия, включающие в качестве неотъемлемой части вещество, которое при его отдельном применении можно рассматривать как лекарственное средство, и которое может оказывать на человеческий организм действие, вспомогательное по отношению к действию самого изделия (при этом включенное лекарственное средство должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения лекарственных средств);

изделия, включающие в качестве неотъемлемой части вещество, которое при его отдельном применении можно рассматривать либо как полученное из, либо саму человеческую кровь или плазму, и которое может оказывать на человеческий организм действие, вспомогательное по отношению к действию самого изделия (при этом указанное включенное вещество должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области его обращения);

комплексы, включающие в том числе медицинские изделия и предназначенные для применения в медицинской практике (при этом каждое включенное в комплекс медицинское изделие, лекарственное средство, вещество должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области своего обращения);

комплекты, включающие в том числе медицинские изделия (при этом каждое включенное в комплект медицинское изделие, лекарственное средство, вещество должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области своего обращения).

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента также являются связанные с требованиями к медицинским изделием процессы их проектирования (разработки), производства (изготовления), эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (в том числе уничтожения).

4. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:

лекарственные средства, в том числе изготовленные из крови и плазмы человека;

изделие, включающие лекарственное средство, предназначенное исключительно для применения в данной комбинации, и не подлежащее повторному применению, предназначенные для воздействия на человека, за исключением изделий, упомянутых в абзаце 2 пункта 3 настоящей статьи;

человеческую кровь или компоненты крови, плазму, полученные из человеческой крови или плазмы лекарственные средства, а также на изделия, которые при введении в обращение, включают в себя упомянутые вещества, предназначенные для воздействия на человека, за исключением изделий, упомянутых в абзаце 3 пункта 3 настоящей статьи;

предназначенные для трансплантации живые человеческие клетки или ткани, а также изделия, которые изготовлены либо с использованием, либо из самих живых тканей или клеток организма человека;

живые ткани или клетки животного происхождения, предназначенные для трансплантации, кроме медицинских изделий, которые изготовлены либо с использованием, либо из самих нежизнеспособных тканей животного происхождения;

косметические и косметологические изделия, кроме изделий, предназначенных для использования в медицинских целях;

индивидуальные средства защиты, за исключением средств, которые специально предназначены изготовителем для использования в медицинских целях.

#### Статья 4. Законодательство Российской Федерации о медицинских изделиях

1. Законодательство Российской Федерации о безопасности медицинских изделий основывается на:

Конституции Российской Федерации;

международных договорах Российской Федерации;

законодательстве о техническом регулировании;

законодательстве об охране здоровья человека;

законодательстве о санитарно-эпидемиологимческом благополучии населения;

законодательстве о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

законодательстве в области промышленной безопасности;

законодательстве в области охраны окружающей среды;

законодательстве об охране окружающей среды;

законодательстве об информации, информационных технологиях и защите информации;

законодательстве об обеспечении единства измерений;

законодательстве о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, других федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации;

законодательство в области охраны жизни или здоровья животных и растений.

#### Статья 5. Правила идентификации медицинских изделий

1. Идентификация медицинского изделия производится заинтересованным лицом в целях:

1) установления принадлежности медицинских изделий к числу объектов технического регулирования, в отношении которых применяется настоящий Федеральный закон;

2) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

2. Для идентификации медицинского изделия в целях установления его принадлежности к сфере действия настоящего Федерального закона любое заинтересованное лицо должно убедиться в том, что идентифицируемое им изделие соответствует описанию медицинского изделия, установленному статьей 3 настоящего Федерального закона.

3. Идентификация медицинского изделия проводится по документации и (или) визуально.

4. При подтверждении соответствия порядок идентификации медицинского изделия включает:

подачу заявителем в аккредитованный орган заявки на проведение идентификации, включающей точное описание типа или модели изделия, состав, область применения, предусмотренное назначение, принцип действия, клинические данные и другую информацию, необходимую для идентификации изделия;

рассмотрение аккредитованным органом заявки, комплекта технической документации и принятие решения о принадлежности изделия к числу объектов технического регулирования, в отношении которых применяется настоящий Федеральный закон.

5. Результатом идентификации является отнесение или неотнесение идентифицируемого изделия к числу объектов технического регулирования, в отношении которых применяется настоящий Федеральный закон.

### Глава 2. Требования безопасности к медицинским изделиям

#### Статья 6. Классификация медицинских изделий по степени риска причинения вреда

1. С целью установления форм и схем подтверждения соответствия требованиям настоящего Федерального закона медицинские изделия подразделяются на классы в зависимости от степени риска причинения вреда. Такое подразделение проводится в соответствии с классификацией по степени потенциального риска их применения.

1.1. Каждое медицинское изделие может быть отнесено только к одному классу.

1.2. Степень потенциального риска применения медицинских изделий увеличивается с возрастанием номера класса.

2. Медицинские изделия (кроме медицинских изделий для диагностики in vitro) классифицируются в соответствии с правилами, установленными в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону, следующим образом:

класс 1 (медицинские изделия с низкой степенью риска) включает следующие типы медицинских изделий: измерители артериального давления неавтоматизированные, звукореактотесторы, микроскопы, приборы для исследования бинокулярного и стереоскопического зрения, наборы пробных очковых линз и призм, стоматологические и хирургические инструменты общего назначения, стетофонендоскопы, медицинские весы, неинвазивные электроды, ручные и гидравлические больничные кровати, операционные столы, кресла, некоторые изделия из стекла или полимеров, расходные материалы (бумажные ленты для регистрации процессов, одноразовые электроды и некоторые наборы реагентов), медицинские изделия, используемые для ухода за пациентами, постельные принадлежности однократного применения, перевязочные средства (кроме специальных и с повышенными требованиями), фиксирующие повязки и приспособления;

класс 2а (медицинские изделия со средней степенью риска) включает следующие типы медицинских изделий: аудиометры, медицинскую лабораторную технику, перевязочные специальные средства, спирометры, тепловизоры, электромиографы, жесткие и гибкие эндоскопы, эхоофтальмоскопы, эхосинускопы, аппараты УВЧ, СВЧ, КВЧ, НЧ, магнитотерапии и лазерной терапии, газоанализаторы, увлажнители, кислородную аппаратуру (в том числе кислородные ингаляторы), слуховые аппараты, облучатели ультрафиолетовые, инфракрасные и поляризованного света, хирургические отсасыватели, дезинфекционные камеры, бактерицидные облучатели, линзы очковые и контактные, диализаторы и магистрали кровопроводящие, контейнеры для хранения и транспортировки крови, материалы пломбировочные (в том числе цементы, пластмасса и композиты для стоматологии);

класс 2б (медицинские изделия с повышенной степенью риска) включает следующие типы медицинских изделий: измерители пульса и сердечных сокращений, пульсоксиметры, кардиоанализаторы, мониторы (в том числе прикроватные, для палат интенсивной терапии, операционные, для матери и плода), реографы, плетизмографы, электрокардиографы одно- и многоканальные, электрокардиоскопы, электроэнцефалографы, аппараты и комплексы для топической диагностики (кроме эндоскопов жестких и гибких, эхоофтальмоскопов, эхосинускопов), аппараты гамматерапевтические, аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, инкубаторы неонатальные, комплексы кардиореанимационные, аппараты для электрофореза, установки для радиоиммунологических исследований, аппараты хирургические (электро-, крио-, и лазерные), изделия для соединения костей, передвижные комплексы, пленка рентгеновская и кассеты, средства перевязочные с повышенными требованиями, в том числе из нетканых материалов, для ожоговых и других поражений;

класс 3 (медицинские изделия с высокой степенью риска) включает следующие типы медицинских изделий: аппараты для гемодиализа, гемосорбции, лимфосорбции, аппараты искусственного кровообращения и другие изделия, замещающие жизненно важные органы, литотрипторы, кардиостимуляторы (в том числе имплантируемые), протезы кровеносных сосудов, контрацептивы внутриматочные, протезы клапанов сердца, имплантаты и эндопротезы.

3. Для медицинских изделий для диагностики in vitro применяется специальная классификация. Медицинские изделия для диагностики in vitro подразделяются на классы в соответствии с правилами, установленными в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону, следующим образом:

класс 1 – изделия с низкой степенью индивидуального риска и низкой степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды;

класс 2 – изделия с умеренной степенью индивидуального риска и (или) низкой степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды;

класс 3 – изделия с высокой степенью индивидуального риска и (или) умеренной степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды;

класс 4 – изделия с высокой степенью индивидуального риска и высокой степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды.

Классификация медицинских изделий для диагностики in vitro представлена в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону.

#### Статья 7. Основные требования безопасности к медицинским изделиям

1. Требования, установленные настоящей статьей, применимы ко всем медицинским изделиям.

2. С учетом предусмотренного назначения медицинские изделия должны соответствовать тем требованиям настоящей главы, которые к ним применимы.

3. Общие требования.

3.1 Медицинские изделия должны быть спроектированы (разработаны) и изготовлены таким образом, чтобы при использовании их по назначению, в предусмотренных технической и эксплуатационной документацией условиях и целях, они не создавали угрозу жизни, клиническому состоянию или безопасности пациентов, а также жизни, здоровью, безопасности пользователей или других лиц. Любые риски, связанные с применением изделий, должны быть допустимыми.

3.2. Технические решения, принятые изготовителем при проектировании и разработке медицинских изделий, должны соответствовать требованиям безопасности, которые необходимо применять в указанном порядке:

идентифицировать опасности и сопутствующие им риски, связанные с предусмотренным назначением или обоснованно прогнозируемым неправильным применением медицинского изделия;

исключить или максимально уменьшить риски, обеспечивая безопасность медицинского изделия на этапах проектирования и разработки;

принять защитные меры в случае невозможности исключения рисков;

информировать пользователей об остаточных рисках, возникающих при наличии недостатков в предпринятых мерах защиты.

3.3. Медицинские изделия должны быть спроектированы (разработаны), изготовлены и упакованы так, чтобы выполнять одну или несколько функций или целей, соответствующих определению медицинского изделия, и функционировать в соответствии с предусмотренным назначением.

3.4. Эксплуатационные свойства медицинских изделий, указанные в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не должны оказывать вредного воздействия на пациентов, других лиц и окружающую среду в течение установленного изготовителем срока их службы, при условии, что они эксплуатируются в предусмотренных изготовителем условиях, поддерживаются в исправном состоянии и применяются по назначению в соответствии с инструкциями изготовителя.

3.5. Медицинские изделия должны быть спроектированы, разработаны, изготовлены и упакованы таким образом, чтобы их эксплуатационные свойства при использовании по назначению не изменялись по причине внешнего воздействия (например, изменения температуры и влажности) во время перевозки и (или) хранения, которые должны осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя.

3.6. При функционировании, в соответствии с предусмотренным назначением, польза от применения медицинского изделия должна превышать вред от нежелательных побочных воздействий.

#### Статья 8. Требования к процессам проектирования и производства медицинских изделий, обеспечивающие их безопасность

1. Требования, установленные настоящей статьей, применимы ко всем медицинским изделиям.

2. Медицинские изделия должны быть спроектированы, разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями, установленными в статье 7 настоящего Федерального закона.

3. Требования к химическим, физическим и биологическим свойствам медицинских изделий.

3.1. Медицинское изделие должно быть спроектировано, разработано и изготовлено с учетом:

выбора используемых материалов на основе анализа их свойств, таких как токсичность и, где необходимо, пирогенность;

совместимости используемых материалов с биологическими тканями, клетками и физиологическими жидкостями организма с учетом предусмотренного изготовителем назначения медицинского изделия;

выбора используемых материалов на основе анализа их физических свойств, таких как твердость, износоустойчивость и усталостная прочность.

3.2. Медицинское изделие должно быть спроектировано, изготовлено и упаковано таким образом, чтобы свести к минимуму риск, связанный с наличием в нем опасных веществ, и не подвергать опасности лиц, принимающих участие в его перевозке, хранении и эксплуатации с учетом их предусмотренного назначения. Необходимо особое внимание уделить вопросам защиты частей тела, подвергающихся какому-либо опасному воздействию, с учетом длительности и частоты этого воздействия.

3.3. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы оно могло обеспечивать безопасный контакт с материалами, веществами и газами при использовании по назначению или при проведении подготовительных процедур. Если медицинское изделие предназначено для введения лекарственных средств, оно должно быть спроектировано и изготовлено с учетом совместимости с этими лекарственными средствами, а функционирование самого медицинского изделия должно осуществляться согласно предусмотренному назначению.

3.4. Если в медицинское изделие в качестве неотъемлемой части входит вещество, которое при самостоятельном применении может рассматриваться как лекарственное средство и оказывающее на организм пациента дополнительное воздействие помимо воздействия самого медицинского изделия, то необходимо проверять безопасность, качество и действенность данного вещества с учетом предусмотренного назначения медицинского изделия.

3.5. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы минимизировать риски, возможные при утечке из него веществ.

3.6. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы минимизировать риски, возможные при непреднамеренном попадании в него веществ или выведения их него веществ с учетом назначения данного медицинского изделия и предполагаемых условий применения.

4. Особенности разработки медицинских изделий и их взаимодействие с окружающей средой применения.

4.1. Комбинация медицинского изделия, предназначенного для применения совместно с другими изделиями или оборудованием, включая систему соединения, должна быть безопасной и не ухудшать функционирование самого медицинского изделия. Любые ограничения применения должны быть указаны на маркировке или в инструкциях по применению.

4.2. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы исключать или сводить к минимуму:

риск получения травмы, связанный с физическими характеристиками медицинского изделия, включая соотношение объема и давления, габаритными размерами и, при необходимости, эргономическими свойствами;

риски, связанные с обоснованно прогнозируемыми воздействиями окружающей среды применения, такими как магнитные поля, внешние электрические воздействия, электростатический разряд, давление, температура, колебания давления, ускорение;

риски, связанные с применением медицинского изделия в комбинации с материалами, веществами и газами, которые могут контактировать с медицинским изделием при обычных, нормальных условиях применения;

риски случайного проникновения веществ в изделие;

риск неправильной идентификации образцов биологического материала;

риски, связанные с взаимодействием с другими медицинскими изделиями, применяемыми для диагностики или лечения;

риски, связанные с невозможностью обслуживания или калибровки (например, имплантатов) из-за старения применяемых материалов или потери точности средств измерения или управления

4.3. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы сводить к минимуму риски возникновения пожара или взрыва как в исправном состоянии, так и в условиях единичного отказа.

4.4. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы облегчить безопасное удаление любых отходов, остатков или ненужных веществ.

5. Требования по защите от излучения.

5.1. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы как можно меньше подвергать воздействию излучения (в соответствии с назначением медицинского изделия) пациентов, пользователей и других лиц, не уменьшая при этом установленные уровни излучения, необходимые для достижения диагностических и лечебных целей.

5.2. Медицинское изделие, предназначенное для генерирования опасных уровней излучения (намеренно генерируемое излучение), необходимых для достижения конкретных медицинских целей, при условии, что лечебно-диагностический эффект от воздействия этого излучения превышает риск, который несет его применение, должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы пользователь имел возможность управлять таким излучением, а также чтобы обеспечивать воспроизводимость и допустимые пределы соответствующих изменяемых параметров излучения.

Медицинское изделие, предназначенное для генерирования потенциально опасного видимого и (или) невидимого излучения, по возможности должно быть снабжено визуальными и (или) звуковыми средствами предупреждения о наличии такого излучения.

5.3. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы сводить к минимуму воздействие непреднамеренно генерируемого паразитного или рассеянного излучения на пациентов, пользователей и других лиц.

5.4. Инструкции по применению медицинского изделия, генерирующего излучение, должна содержать подробную информацию о характере генерируемого излучения, средствах защиты пациента и пользователя и способах, с помощью которых можно избежать неправильного применения этого изделия и исключить риски, связанные его с монтажом и вводом в эксплуатацию.

5.5. Медицинское изделие, предназначенное для генерации ионизирующего излучения для достижения лечебного эффекта, должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивать, по возможности, изменение количественных и геометрических показателей генерируемого излучения, а также его энергетического распределения (или качественных показателей) и управление ими с учетом назначения этого медицинского изделия.

Медицинское изделие, генерирующее ионизирующее излучение и предназначенное для радиологической диагностики, должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивать качество изображения, необходимое для выполнения поставленной медицинской задачи, при минимальном воздействии излучения на пациента и пользователя.

Медицинское изделие, генерирующее ионизирующее излучение и предназначенное для радиологической терапии, должны быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивать надежный контроль и управление дозой облучения, типом, энергией и распределением энергии луча.

6. Требования к защите от рисков поражения электрическим током.

6.1. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы при правильном монтаже и (или) установке, максимально исключить риск случайного поражения электрическим током как в исправном состоянии, так и в условиях единичного отказа.

7. Требования к защите от рисков механических и термических поражений.

7.1. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы защищать пациента и пользователя от рисков механических поражений, связанных, в том числе с сопротивлением движению, неустойчивостью и наличием движущихся частей.

7.2. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы максимально уменьшать риски, связанные с вибрацией, создаваемой этим медицинским изделием, с помощью средств для уменьшения вибрации, в том числе вблизи от ее источника, если только вибрация не является частью эксплуатационных свойств этого медицинского изделия.

7.3. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы максимально уменьшать риски, связанные с шумом, создаваемым изделиями с помощью средств, доступных для уменьшения шума, особенно вблизи от его источника, если только создаваемый шум не является частью эксплуатационных характеристик этого медицинского изделия.

7.4. Терминалы и соединители, применяемые для подключения к необходимым пользователю источникам электроснабжения и газоснабжения или гидравлической и пневматической энергии, должны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы минимизировать любые возможные риски.

7.5. Части медицинского изделия, за исключением предназначенных для подачи тепла и достижения заданной температуры, к которым возможен доступ, и окружающее их пространство не должны нагреваться до потенциально опасной температуры при предназначенном применении.

8. Требования к защите пациента от рисков, вызванных подачей энергии или веществ.

8.1. Медицинское изделие, предназначенное для подачи пациенту энергии или веществ, должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы количество подаваемой энергии или вещества можно было устанавливать и поддерживать с точностью, достаточной для обеспечения безопасности пациента и пользователя.

8.2. Медицинское изделие должно быть снабжено средствами предупреждения и (или) индикации любых несоответствий в подаче необходимого количества энергии или веществ, которые могут представлять опасность.

Медицинское изделие должно включать надёжные средства предотвращения случайного выделения опасного количества энергии и (или) веществ.

8.3. На медицинском изделии необходимо четко указывать функции средств управления и индикаторов. Если имеются инструкции по применению или визуальные средства для индикации эксплуатационных или регулируемых параметров медицинского изделия, то такая информация должна быть понятна пользователю и, при необходимости, пациенту.

#### Статья 9. Требования биологической безопасности, безопасности от инфекционного и микробного загрязнения медицинских изделий

1. Медицинское изделие и процесс его изготовления должны быть спроектированы так, чтобы минимизировать риск инфицирования пациента, пользователя и других лиц.

2. Проект медицинского изделия должен:

предусматривать простоту ухода за медицинским изделием;

максимально снизить риск микробного загрязнения пациента медицинским изделием в процессе применения или эксплуатации;

предотвращать микробное загрязнение медицинского изделия или образца пациентом, пользователем или другими лицами.

3. Процесс изготовления медицинского изделия, включающего вещества или ткани биологического происхождения, должен предусматривать снижение риска инфицирования до минимально достижимого уровня посредством выбора соответствующих источников веществ, с применением валидированных процессов инактивации, консервации, испытаний и процедур управления.

4. Ткани, клетки и биологические вещества животного происхождения, применяемые при изготовлении медицинского изделия, должны быть получены от животных, прошедших ветеринарный контроль и находившихся под наблюдением, с учетом предполагаемого использования этих тканей. Изготовитель должен сохранять сведения о географическом происхождении животных.

Обработка, сохранение, испытания и поддержание в рабочем состоянии тканей, клеток и веществ животного происхождения должны проводиться в условиях, обеспечивающих максимальный уровень биологической безопасности. Необходимо принимать все возможные меры для обеспечения безопасных условий работы с возбудителями и переносчиками инфекционных заболеваний посредством применения валидированных методов уничтожения или инактивации биологических агентов в процессе изготовления медицинского изделия.

5. Если медицинское изделие содержат ткани, клетки и биологические вещества, полученные от человека, то отбор, обработку, хранение, испытания и поддержание в рабочем состоянии таких тканей, клеток и биологических веществ следует выполнять в условиях, обеспечивающих максимальный уровень биологической безопасности. Необходимо обеспечить безопасные условия работы с возбудителями и переносчиками инфекционных заболеваний посредством применения валидированных методов уничтожения или инактивации биологических агентов в процессе изготовления медицинского изделия.

6. Медицинское изделие, имеющее особое микробиологическое состояние и соответствующим образом промаркированное, должно быть спроектировано, изготовлено и упаковано таким образом, чтобы обеспечить сохранение особого состояния на всех стадиях жизненного цикла.

7. Медицинское изделие, выпускаемое в обращение в стерильном состоянии, должны быть спроектировано, изготовлено и упаковано согласно установленным процедурам, обеспечивающим его стерильность. При соблюдении установленных изготовителем условий хранения и транспортировки стерильность медицинского изделия должна сохраняться до повреждения или вскрытия защитной упаковки.

8. Медицинское изделие, выпускаемое в обращение в стерильном состоянии, или имеющее особое микробиологическое состояние, должно быть изготовлено в соответствующих управляемых производственных условиях, обработано и (или) стерилизовано соответствующим валидированным методом.

#### Статья 10. Требования безопасности медицинских изделий, подключаемых к внешнему источнику питания или имеющих внутренний источник питания

1. Медицинское изделие, в состав которого входят электронные программируемые системы, должно быть спроектировано так, чтобы обеспечивать повторяемость действий, а также надежность и эксплуатационные характеристики данных систем в соответствии с их назначением. В случае единичного отказа системы необходимо принять соответствующие меры для исключения или максимального уменьшения сопутствующих рисков.

2. Медицинское изделие, при применении которого безопасность пациентов зависит от внутреннего источника питания, должно быть оборудовано средствами определения состояния данного источника питания.

3. Медицинское изделие, при применении которого безопасность пациентов зависит от внешнего источника питания, должно включать в себя систему тревожной сигнализации для предупреждения о любых нарушениях электропитания.

4. Медицинское изделие, предназначенное для мониторинга одного или нескольких клинических параметров пациента, должно быть оборудовано соответствующими системами тревожной сигнализации для предупреждения пользователя о ситуациях, которые могут привести к смерти пациента или серьезному ухудшению состояния его здоровья.

5. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы минимизировать риски создания электромагнитных полей, которые могут отрицательно сказаться на работе этого медицинского изделия или других медицинских изделий, а также оборудования в обычных условиях окружающей среды.

6. Медицинское изделие должны быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивался достаточный уровень внутренней устойчивости к воздействию электромагнитных полей, позволяющий ему функционировать в соответствии с назначением.

7. Медицинское изделие должны быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивался минимально возможный уровень энергопотребления без ухудшения эксплуатационных свойств.

#### Статья 11. Требования безопасности медицинских изделий с функцией диагностики или измерения

1. Медицинское изделие, которое помимо основных функций и целей, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона, является средством измерения, должно соответствовать законодательству в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

2. Медицинское изделие с измерительной функцией должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивать точность, достоверность и стабильность измерений в установленных изготовителем пределах точности с учетом его назначения, имеющихся референтных измерительных процедур и материалов. Пределы точности измерений должны быть указаны изготовителем.

3. Медицинское изделие для диагностики должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечить точность, чёткость и стабильность в отношении его предусмотренного назначения. При проектировании особое внимание необходимо уделять таким характеристикам, как чувствительность, специфичность, правильность, повторяемость, воспроизводимость, пределы обнаружения.

4. Медицинское изделие, эксплуатационные свойства которого зависят от использования калибраторов и (или) контрольных материалов, должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы уровень прослеживаемости таких калибраторов и (или) контрольных материалов был обеспечен посредством применения изготовителем системы менеджмента качества.

5. Шкалы измерений, мониторинга и индикации должны быть спроектированы в соответствии с эргономическими принципами и предусмотренным назначением медицинского изделия.

6. Результаты измерений, выполненных медицинским изделием с измерительной функцией, должны быть выражены в единицах величин, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### Статья 12. Требования безопасности медицинских изделий, используемых для самотестирования и (или) самостоятельного применения

1. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно функционировало в соответствии с предусмотренным назначением, с учетом возможных навыков пользователей и влияния различий, которые могут предполагаться в зависимости от способа использования и особенностей окружающей среды. Информация и инструкции, предоставляемые изготовителем, должны быть легко понятны, доступны и применимы пользователем.

2. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы обеспечить удобство применения и максимально снизить возможный риск ошибки пользователя при обращении с данным медицинским изделием и при интерпретации результатов.

3. Медицинское изделие должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы предусматривать возможность проведения контроля самим пользователем, то есть иметь процедуру, посредством которой данный пользователь может перепроверить, что в момент использования изделие функционирует, как предусмотрено изготовителем.

#### Статья 13. Требования безопасности медицинских изделий для диагностики in vitro

1. Требования, установленные настоящей статьей, применимы ко всем классам изделий для диагностики in vitro независимо от степени потенциального риска применения.

2. Медицинское изделие для диагностики in vitro должно быть спроектировано (разработано), изготовлено и упаковано так, чтобы соответствовать эксплуатационным свойствам, заявленным изготовителем, включая такие характеристики, как аналитическая чувствительность, диагностическая чувствительность, аналитическая специфичность, диагностическая специфичность, воспроизводимость, точность в установленных пределах, контроль релевантной интерференции и пределы обнаружения аналита.

### Глава 3. Требования к выпуску в обращение, вводу в эксплуатацию

#### Статья 14. Общие требования к выпуску в обращение, вводу в эксплуатацию

1. Медицинское изделие, которое выпускается в обращение на территории Российской Федерации, должно соответствовать требованиям, установленным в главе 2 настоящего Федерального закона, при условии, что оно надлежащим образом поставлено, смонтировано с целью эксплуатации и использования согласно предусмотренному назначению.

2. На каждый тип или модель медицинского изделия изготовитель до выпуска в обращение должен создать сводную техническую документацию, составленный согласно Приложению 3 к настоящему Федеральному закону. Изготовитель или его уполномоченный представитель должны хранить, актуализировать и по запросу предоставлять эту документацию органам, осуществляющим государственный контроль (надзор) за исполнением требований настоящего Федерального закона. Требования этого пункта не распространяется на медицинские изделия для клинических исследований или медицинских испытаний.

3. На территории Российской Федерации может быть выпущено в обращение и введено в эксплуатацию только медицинское изделие, которое прошло обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего Федерального закона. Такое медицинское изделие должно иметь маркировку знаком обращения на рынке.

4. На медицинское изделие и в сопроводительные документы запрещается наносить обозначения, надписи или информацию, которые могут ввести в заблуждение потребителя и (или) других лиц. Введение в заблуждение имеет место, если:

медицинскому изделию приписываются эксплуатационные свойства, которых оно не имеет;

гарантируется успешный результат применения или полного отсутствия нежелательных последствий при надлежащем и длительном применении в отсутствии доказательной базы;

#### Статья 15. Требование к упаковке медицинских изделий

1. Упаковка медицинского изделия должна соответствовать требованиям безопасности, обеспечивать безопасность и сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик медицинского изделия в течение его срока службы (срока годности).

2. Упаковка медицинского изделия должна максимально снизить риск, связанный с протечкой продукта, для лиц, вовлеченных в перевозку, хранение и эксплуатацию изделия.

3. Упаковка медицинского изделия, поставляемого в стерильном состоянии, должна обеспечивать его стерильность при выпуске в обращение, а также сохранение стерильности в установленных изготовителем условиях хранения и перевозки.

4. Упаковка нестерильного медицинского изделия, предназначенного для использования в стерильном состоянии, должна обеспечивать его сохранность на установленном производителем уровне чистоты и сводить к минимуму риск контаминации медицинского изделия после его стерилизации. Упаковка такого медицинского изделия должна соответствовать указанному производителем методу стерилизации.

5. Упаковка и (или) маркировка медицинских изделий, поставляемых в стерильном или нестерильном состоянии, должны быть различными.

6. Внутренняя упаковка светочувствительных изделий должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих их защиту от прямого солнечного света.

7. Внутренняя упаковка радиационно-опасного изделия должна быть изготовлена из материала, обеспечивающего максимальную защиту.

8. Для упаковывания разных компонентов набора реагентов, перевозимых при разных температурных режимах, должны быть использованы разные внешние упаковки.

9. Упаковка медицинского изделия, содержащего неинактивированные патогенные биологические агенты, должна обеспечивать сохранность медицинского изделия от механического повреждения, безопасность лиц, соприкасающихся с упакованным медицинским изделием при его перевозке, хранении и эксплуатации, и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о санитерно-эпидемиологическом благополучии. На упаковке медицинского изделия должна быть маркировка биологической опасности.

#### Статья 16. Требования к маркировке медицинских изделий

1. Изготовитель, поставщик или продавец обязан предоставить приобретателю необходимую и достоверную информацию о медицинском изделии с учетом уровня подготовки и знаний потенциальных пользователей. Любые ограничения применения должны быть указаны на маркировке медицинского изделия или в инструкциях по его эксплуатации (применению).

2. Информация, необходимая для безопасного применения медицинского изделия, должна помещаться на самом изделии и (или) на каждой его упаковке, или на групповой упаковке. Если индивидуальная упаковка каждой единицы медицинского изделия неосуществима, то информация должна помещаться на листке-вкладыше, поставляемом с одним или несколькими медицинскими изделиями.

3. Информация, содержащаяся в маркировке медицинского изделия, должна быть изложена на русском языке. Указанная информация может быть изложена дополнительно на других языках, при этом ее содержание должно быть идентично тексту на русском языке.

4. Текст маркировки, наносимый на медицинское изделие или его компонент, должен содержать в краткой форме информацию, позволяющую однозначно идентифицировать обозначаемые этой маркировкой свойства данного изделия.

5. Текст маркировки, наносимый на каждую единицу групповой упаковки, должен содержать:

торговое (при наличии) и полное название изделия;

наименование и адрес изготовителя;

товарный знак (при наличии);

срок службы или срок годности (год, месяц включительно);

дата изготовления (год, месяц);

требования к условиям хранения (при необходимости особые условия обращения с изделием);

стерильные изделия должны иметь предупредительную надпись «СТЕРИЛЬНО»;

указание метода стерилизации;

номер партии;

код серии (партии), после надписи «серия» («партия») или заводской номер изделия;

указание, что данное изделие предназначено для однократного применения;

если изделие индивидуального назначения, указание «изделие индивидуального назначения»;

если изделие предназначено для клинических исследований или испытаний эксплуатационных свойств, указание, «только для клинических исследований» или «только для медицинских испытаний»

любые особые инструкции;

любые предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи (при необходимости);

количество единиц потребительской упаковки медицинских изделий в групповой упаковке, многооборотной таре или транспортной таре;

масса нетто и масса брутто на групповой упаковке, многооборотной таре или транспортной таре;

масса нетто потребительской упаковки.

6. Текст маркировки, наносимый на каждую единицу потребительской (индивидуальной упаковки) должен содержать:

торговое (при наличии) и полное название изделия;

наименование и адрес изготовителя;

товарный знак (при наличии);

при необходимости, указание даты (год, месяц включительно) до которой изделие является безопасным;

если информация, сопровождающая изделие не включает указание даты, до которой изделие является безопасным, то указание даты изготовления (год, месяц) может быть включено в номер серии или партии изделия, или в серийный номер изделия);

требования к условиям хранения (при необходимости особые условия обращения с изделием);

стерильные изделия должны иметь предупредительную надпись «СТЕРИЛЬНО»;

указание метода стерилизации;

номер серии (партии) изделия или серийный номер;

указание, что данное изделие предназначено для однократного применения;

если изделие индивидуального назначения, указание «изделие индивидуального назначения»;

если изделие предназначено для клинических исследований или испытаний эксплуатационных свойств, указание, «только для клинических исследований», только для медицинских испытаний»;

любые особые инструкции;

любые предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо исполнять;

установленное назначение изделия, планируемый пользователь, тип пациентов, в отношении которых планируется применять изделие (сели это не очевидно);

информацию, необходимую для пользователя с целью уникальной идентификации медицинского изделияи содержимого упаковки, а такжедля принятия соответствующих мер с целью выявления любого прямого риска, вызванного данным изделием и его компонентами;.

знак обращения на рынке;

6.1. Для медицинских изделий, используемых для диагностики in vitro текст маркировки внешней упаковки дополнительно должен содержать:

название ингредиентов, содержащихся в упаковке (комплектация);

количество внутренних упаковок и их состав в системных или несистемных единицах;

знак предупреждения об опасности, соответствующий таковому, нанесенному на внутреннюю упаковку;

предупредительную надпись «только для диагностики in vitro»;

дату изготовления (год, месяц);

срок годности (год, месяц включительно);

идентификационный номер;

количество определений (при необходимости);

Допускается нанесение на внешнюю упаковку полного текста инструкции по применению изделия.

Допускается нанесение на внешнюю упаковку другой специальной информации, не имеющего рекламного характера, а также пиктограммы и голограммы.

6.2. Для медицинских изделий, используемых для диагностики in vitro текст маркировки, наносимый на внутреннюю упаковку должен содержать:

торговое (при наличии) или полное или сокращенное название изделия;

полное или сокращенное название организации – производителя;

содержание реагента в весовых или объемных или несистемных единицах;

номер серии;

срок годности;

знак предупреждения об опасности (при ее наличии);

требования к условиям хранения и перевозки (при необходимости);

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на внутреннюю упаковку или на этикетку внутренней упаковки, внешнюю упаковкуи транспортную тару медицинских изделий.

6.3. Изделия, имеющие в своем составе сыворотку (плазму) крови человека или элементы ткани человека должны иметь указание об их инактивации, и наносимую с помощью клише или печатным способом надпись «антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и НВsАg отсутствуют».

6.4. На упаковке изделий, предназначенных для самотестирования, наносят надписи: «Для самотестирования», «Беречь от детей», «Отпускается без рецепта».

7. Маркировка медицинских изделий, выпущенных в обращение в стерильном или нестерильном виде, должна помогать пользователю надежно различать эти изделия.

### Глава 4. Требования безопасности процессов хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации медицинских изделий

#### Статья 17. Хранение медицинских изделий

1. Требования к процессу хранения медицинских изделий устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2. Информация изготовителя в технической документации к медицинскому изделию об особенностях хранения медицинского изделия должна учитываться всеми лицами, участвующими в реализации этого медицинского изделия.

#### Статья 18. Перевозка медицинских изделий

1. Требования к процессу перевозки медицинских изделий устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2. Информация изготовителя в технической документации к медицинскому изделию об особенностях перевозки медицинского изделия должна учитываться всеми лицами, участвующими в реализации этого медицинского изделия.

#### Статья 19. Реализация медицинских изделий

1. Требования к процессу реализации медицинских изделий устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2. Информация изготовителя в технической документации к медицинскому изделию об особенностях утилизации медицинского изделия должна учитываться всеми лицами, участвующими в реализации этого медицинского изделия.

3. При реализации медицинского изделия продавец обязан представить информацию о происхождении медицинского изделия и, если это предусмотрено производителем, обязательства производителя или уполномоченного лица по проведению гарантийного обслуживания, а также информацию о возможности проведения и прогнозируемых условиях послегарантийного обслуживания.

#### Статья 20. Эксплуатация медицинских изделий

1. Требования к процессу эксплуатации медицинских изделий устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2. В случае если изготовитель в технической документации к медицинскому изделию определил дополнительные требования к процессу его эксплуатации, эти требования обязательны для всех лиц, участвующих в эксплуатации указанного медицинского изделия.

3. Техническое обслуживание медицинского изделия.

3.1. Техническое обслуживание медицинского изделия вправе осуществлять:

производитель этого медицинского изделия без лицензии на вид деятельности «Техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;

лицо, подтвердившее соответствие требованиям настоящего Федерального закона для ремонта указанного изделия, без лицензии на указанный вид деятельности;

лицо, имеющее лицензию на указанный вид деятельности для данного вида медицинского изделия;

специализированная техническая служба медицинского учреждения, подготовка и техническое оснащение которой соответствует лицензионным требованиям для указанного вида деятельности.

3.2. Техническое обслуживание медицинского изделия осуществляется в объемах и в порядке, определенным производителем в эксплуатационной документации к нему.

4. Ремонт медицинского изделия.

4.1. Ремонт медицинского изделия вправе осуществлять:

производитель этого медицинского изделия или уполномоченное им лицо;

лицо, подтвердившее соответствие требованиям настоящего Федерального закона для ремонта указанного медицинского изделия.

#### Статья 21. Утилизация медицинских изделий

1. Требования к процессу утилизации медицинских изделий устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2. Информация изготовителя об особенностях утилизации медицинского изделия должна учитываться всеми лицами, участвующими в утилизации этого медицинского изделия.

### Глава 5. Оценка соответствия медицинских изделий

#### Статья 22. Формы оценки соответствия медицинских изделий

1. Оценка соответствия медицинских изделий требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, проводится в форме:

обязательного подтверждения соответствия медицинского изделия;

государственной регистрации медицинского изделия;

государственного контроля (надзора).

#### Статья 23. Формы обязательного подтверждения соответствия медицинских изделий

1. Подтверждение соответствия медицинского изделия требованиям настоящего Федерального закона носит обязательный характер и осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия);

обязательной сертификации.

2. Декларация о соответствии принимается на срок не более пяти лет. Сертификат соответствия выдается на срок не более пяти лет.

#### Статья 24. Декларирование соответствия медицинских изделий

1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

принятие декларации о соответствиина основании собственных доказательств;

принятие декларации соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа (далее – третья сторона);

2. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или уполномоченным представителем.

3. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы.

4. При декларировании соответствия с использованием доказательств, полученных с участием третьей стороны, заявитель, в дополнение к собственным доказательствам, включает в доказательственные материалы протокол идентификации изделия, выданный аккредитованным органом.

5. Для подтверждения соответствия медицинского изделия устанавливаются следующие схемы декларирования соответствия:

Схема 1д включает следующие действия, выполняемые заявителем: формирование сводной технической документации на конкретный тип или модель изделия, в соответствии с Приложением 3 настоящего Федерального закона, протокол идентификации изделия, выданный аккредитованным органом, принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа и ее регистрация, маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Схема 2д включает следующие операции, выполняемые заявителем: формирование сводной технической документации на конкретный тип или модель изделия, в соответствии с Приложением 3 настоящего Федерального закона, принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и ее регистрация, маркирование продукции знаком обращения на рынке.

6. При декларировании соответствия:

Схему 1д применяют для декларирования соответствия медицинских изделий класса 1, за исключением медицинских изделий индивидуального назначения или предназначенных для клинических исследований. Данная схема декларирования не может быть применена в отношении изделий класса 1 с функцией измерения и изделий, выпускаемых в обращение в стерильном состоянии.

Схему 2д применяют для декларирования соответствия медицинских изделий индивидуального назначения или медицинских изделий, соответствие которых требованиям настоящего Федерального закона подтверждено в установленном порядке, для выпуска их в обращение в качестве системы, набора или комплекта, в соответствии с их предусмотренным назначением и областью применения, указанной изготовителями.

7. Декларация о соответствии оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и дополнительно должна содержать:

наименование, местонахождение и номер аттестата аккредитации органа по сертификации, проводившего идентификацию медицинского изделия, номер и дату протокола идентификации;

класс потенциального риска применения декларируемого медицинского изделия;

информацию о том, что медицинское изделие предназначено для использования конкретным пациентом, а также данные о пациенте, сведения о враче или лице, составившем техническое задание и, если необходимо, сведения о соответствующем медицинском учреждении, конкретные характеристики медицинского изделия, приведенные в техническом задании (только при декларировании медицинского изделий индивидуального назначения);

информацию о том, что изготовителем проведена проверка взаимной совместимости медицинских изделий в соответствии с инструкциями изготовителей и выполнены все операции, предусмотренные этими инструкциями, система, набор или комплект им упакованы и снабжены соответствующей информацией для пользователей, включающей необходимые инструкции изготовителей (только при декларировании систем и комплектов).

8. Если в систему, набор или комплект объединены изделия, соответствие которых требованиям настоящего Федерального закона не подтверждено в установленном порядке, или когда выбранная комбинация изделий не совместима по своему первоначальному назначению, то такая система, набор или комплект является самостоятельным медицинским изделием и подлежит обязательному подтверждению соответствия.

9. Изготовитель или его уполномоченный представитель в Российской Федерации должны хранить сводную техническую документацию и декларацию о соответствии, в течение десяти лет после изготовления последнего изделия.

#### Статья 25. Обязательная сертификация медицинских изделий

1. Обязательная сертификация устанавливается в отношении следующих медицинских изделий:

Класса 1, содержащих измерительную функцию или выпускаемых в обращение в стерильном состоянии;

класса 2а и класса 2 (для in vitro);

класса 2б и класса 3 (для in vitro);

класса 3 и класса 4 (для in vitro);

2. Заявитель подает заявку на сертификацию медицинского изделия по своему выбору в один из органов по сертификации, аккредитованных в установленном порядке, в область аккредитации которых включено данное изделие.

3. Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает заявителю решение, содержащее условия проведения сертификации.

4. Для подтверждения соответствия медицинского изделия требованиям настоящего Федерального закона устанавливаются следующие схемы обязательной сертификации:

4.1. Схема 1с включает следующие операции, выполняемые заявителем до выпуска в обращение медицинского изделия: подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации и сводной технической документации, на конкретное медицинское изделие или тип изделий, в соответствии с Приложением 3 настоящего Федерального закона; идентификацию изделия, рассмотрение заявки, комплекта технической документации и принятие по ним решения органом по сертификации; заключение договора на проведение обязательной сертификации; проведение аккредитованным органом анализа состояния производства; обобщение результатов рассмотрения технической документации, анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия (при положительном решении); маркирование продукции знаком обращения на рынке; заключение договора на проведение инспекционного контроля сертифицированных изделий.

Анализ состояния производства является процедурой, с помощью которой аккредитованный орган оценивает производство сертифицируемых изделий на территории предприятия, которое изготавливает данное медицинское изделие, для определения возможности поддержания определённого срока стабильности характеристик, подтверждаемых сертификатом соответствия. Результаты анализа оформляются актом.

4.2. Схема 2с включает следующие операции, выполняемые заявителем до выпуска в обращение медицинского изделия: подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации и сводной технической документации, на конкретное медицинское изделие или тип изделий, в соответствии с Приложением 3 настоящего Федерального закона; идентификацию изделия, рассмотрение заявки и сводного комплекта технической документации, принятие по ним решения аккредитованным органом; заключение договора на проведение обязательной сертификации, проведение органом по сертификации оценки (аудита) специальной системы менеджмента качества, пригодной для целей регулирования, и применяемой изготовителем к стадиям жизненного цикла сертифицируемого медицинского изделия; обобщение результатов рассмотрения технической документации, результатов оценки (аудита) системы менеджмента качества, результатов внутренних испытаний, проведенных в присутствии представителя органа по сертификации или результатов испытаний (контроль серии), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (для in vitro), выдача заявителю сертификата соответствия (при положительном решении); маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Оценка (аудит) системы менеджмента качества изготовителя медицинского изделия проводится аккредитованным органом. Раздел «Проектирование и разработка» специальной системы менеджмента качества для изготовителя медицинского изделия не входит в область оценки (аудита). Оценка (аудит) системы менеджмента качества изготовителя проводится аккредитованным органом на территории предприятия, которое изготавливает сертифицируемое медицинское изделие. Оценка (аудит) системы менеджмента качества изготовителя медицинского изделия оформляются актом.

4.3. Схема 3с включает операции, перечисленные в Схеме 2с пункта 4.2. данной статьи, а также дополнительно проведение испытаний типового образца (типовых образцов) медицинского изделия в аккредитованной испытательной лаборатории.

Если медицинское изделие для диагностики in vitro относится к классу 3, аккредитованный орган обязан дополнительно организовать проведение клинико-лабораторных испытаний и установить выборочный инспекционный контроль в отношении серий выпускаемого медицинского изделия для диагностики in vitro путем испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории.

4.4. Схема 4с включает операции, перечисленные в Схеме 3с пункта 4.3. данной статьи, а также дополнительно, до выпуска в обращение медицинского изделия, предусматривается оценка (аудит) аккредитованным органом специальной системы менеджмента качества изготовителя медицинского изделия, без исключения из области оценки (аудита) раздела «Проектирование и разработка».

Если медицинское изделие для диагностики in vitro относится к классу 4, аккредитованный орган обязан, дополнительно, установить инспекционный контроль в отношении каждой серии выпускаемых медицинских изделий путем испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории, за исключением медицинских изделий, изложенных в абзаце 3 пункта 11.1. Приложения 2 к настоящему Федеральному закону (инспекционный контроль в отношении выпускаемых серий, для данных изделий, осуществляется согласно абзацу 2 пункта 4.3. настоящей статьи).

5. При обязательной сертификации:

1) Схему 1с применяют при обязательной сертификации медицинских изделий класса 1, содержащих измерительную функцию или выпускаемых в обращение в стерильном состоянии (за исключением медицинских изделий индивидуального назначения или предназначенных для клинических исследований);

2) Схему 2с применяют при обязательной сертификации медицинских изделий класса 2а (за исключением медицинских изделий индивидуального назначения или предназначенных для клинических испытаний) или медицинских изделий для диагностики in vitro класса 2;

3) Схему 3с применяют при обязательной сертификации медицинских изделий класса 2б (за исключением медицинских изделий индивидуального назначения или предназначенных для клинических испытаний) или медицинских изделий для диагностики in vitro класса 3;

4) Схему 4с применяют при обязательной сертификации медицинских изделий класса 3 (за исключением медицинских изделий индивидуального назначения или предназначенных для клинических испытаний) или медицинских изделий для диагностики in vitro изделий класса 4.

6. Аккредитованный орган проводит инспекционный контроль объектов сертификации путем анализа состояния производства на территории предприятия (при использовании схемы 1с) или периодических оценок (аудита) системы менеджмента качества в течение всего срока действия сертификата соответствия. Периодичность инспекционного контроля устанавливается аккредитованным органом, но не реже одного раза в год.

По результатам инспекционного контроля аккредитованный орган принимает одно из следующих решений:

1) подтвердить действие сертификата соответствия;

2) приостановить действие сертификата соответствия;

3) прекратить действие сертификата соответствия.

7. Заявитель в процессе производства медицинского изделия обязан информировать аккредитованный орган об изменениях, вносимых в производственные процессы, которые связаны с обеспечением стерильности или обеспечением метрологических характеристик, либо в само медицинское изделие. Аккредитованный орган обязан провести анализ этих изменений и решить, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. Свое решение аккредитованный орган сообщает заявителю.

#### Статья 26. Требования к оценке эксплуатационных свойств, основанной на клинической оценке

1. Соответствие медицинского изделия требованиям пунктов 3.1, 3.3 и 3.6 Статьи 7 настоящего Федерального закона должно быть подтверждено клиническими данными. Клинические данные могут быть получены на основании проведения клинического исследования данного медицинского изделия или клинических исследований эквивалентного изделия, опубликованных в научной литературе или опубликованных данных о клинической практике применения либо данного медицинского изделия, либо эквивалентного изделия.

2. Порядок проведения клинических исследований определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### Статья 27. Аккредитованные органы

1. Аккредитованный орган, выполняющий работы по подтверждению соответствия медицинского изделия требованиям настоящего Федерального Закона, должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории.

2. Аккредитованный орган не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о заявителе.

3. Аккредитованный орган аккредитовывается для подтверждения соответствия медицинских изделий требованиям настоящего федерального закона в зависимости от уровня потенциального риска применения медицинских изделий и от их характеристик.

4. При подтверждении соответствия аккредитованный орган не должен быть проектировщиком, разработчиком, изготовителем, поставщиком, пользователем (лечебным учреждением или медицинской лабораторией) или монтажником медицинских изделий, а также не должен являться уполномоченным представителем любой из указанных сторон, располагаться на одной территории с заявителем. Должны быть разработаны документированные процедуры для идентификации, анализа и принятия решений по всем случаям, где конфликт интересов предполагается или доказан. Отчеты по такому анализу и решения по нему должны сохраняться.

5. Персонал аккредитованного органа не должен быть вовлечен в действия, связанные с консультированием, касающимся сертифицируемых медицинских изделий, с их производственным контролем, испытаниями, исследованиями или с их изготовителем. Аккредитованный орган должен требовать от всего штатного персонала выявления любого потенциального конфликта интересов. Отчеты по анализу таких случаев должны сохраняться.

6. Аккредитованный орган должен иметь необходимый штат, технические и административные возможности для проведения оценки соответствия. Знания, навыки и опыт персонала органа по сертификации должны подтверждаться соответствующим области аккредитации высшим образованием, опытом производственной работы не менее 3-х лет, сертификатами компетентности экспертов.

7. Аккредитованные органы при выполнении работы по подтверждению соответствия медицинских изделий:

осуществляют инспекционный контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательного подтверждения соответствия или договором;

принимают решение о выдаче сертификата, продлении срока действия сертификата, приостановлении или прекращении срока действия сертификата соответствия;

ведут реестр выданных ими сертификатов соответствия.

#### Статья 28. Государственная регистрация медицинских изделий

1. Государственная регистрация медицинского изделия осуществляется территориальными управлениями федерального органа государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения по месту регистрации изготовителя или его уполномоченного представителя в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Государственной регистрации подлежат все типы или модели медицинских изделий любого класса потенциального риска применения, за исключением изделий индивидуального назначения и предназначенных для клинических исследований. Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется на основании заявки изготовителя или его уполномоченного представителя.

3. После завершения обязательного подтверждения соответствия требованиям настоящего Федерального закона, заявитель или аккредитованный орган по поручению заявителя обязан в течении 7-ми рабочих дней направить в территориальное управление федерального органа государственного контроля (надзора) заявку на проведение государственной регистрации. К заявке должны быть приложены следующие документы:

заверенная копия сертификата соответствия или зарегистрированной декларации о соответствии требованиям настоящего Федерального закона;

наименование и местонахождение заявителя и (или) изготовителя, документы, подтверждающие регистрацию изготовителя или его уполномоченного представителя в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

заверенная копия договора, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя;

документ, свидетельствующий об оплате государственной пошлины.

4. Срок рассмотрения и принятия документированного решения о государственной регистрации медицинского изделия территориальным управлением федерального органа государственного контроля (надзора) должен составлять 14 календарных дней с даты принятия им заявки на регистрацию.

5. Решение о государственной регистрации медицинского изделия должно содержать:

регистрационный номер изготовителя, регистрационный номер медицинского изделия, дату регистрации, наименование и адрес территориального управления федерального органа государственного контроля (надзора);

номенклатурное наименование, номенклатурные и классификационные коды медицинского изделия;

наименование и местонахождение заявителя и (или) изготовителя.

6. Федеральный орган государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения формирует Всероссийский реестр медицинских изделий на основании сведений, полученных при государственной регистрации медицинского изделия, а именно:

данных об изготовителе, уполномоченном представителе и о медицинском изделии, выпускаемом в обращение, за исключением данных, относящихся к изделиям индивидуального назначения;

данных о сертификатах, которые были выданы, приостановлены, отменены или в выдаче которых было отказано, согласно статье 25;

данных о декларациях согласно статье 24;

данных о случаях причинения вреда вследствие нарушения требований настоящего Федерального закона полученные в соответствии со статьей 29;

данных о клинических исследованиях и медицинских испытаниях.

7. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра медицинских изделий утверждается Правительством Российской Федерации.

#### Статья 29. Учёт и анализ случаев причинения вреда вследствие нарушения требований настоящего федерального закона жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда

1. Федеральные органы государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения обязаны осуществлять централизованный учёт и анализ любой информации относительно случаев причинения вреда вследствие нарушения требований настоящего федерального закона жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда, связанных с медицинскими изделиями, выпущенными в обращение. К такой информации относятся:

любой отказ, непредусмотренное функционирование или ухудшение характеристик эксплуатационных свойств медицинского изделия, а также любое несоответствие маркировки или инструкции по применению, которое могло привести или привело к смерти пациента или пользователя, либо к серьёзному ухудшению их здоровья;

любая причина технического или медицинского характера, связанная с эксплуатационными свойствами медицинского изделия, приводящая к систематическому отзыву изготовителем медицинских изделий одного и того же типа;

2. В целях охраны здоровья или обеспечения безопасности медицинских изделий федеральные органы государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения вправе принять решение о запрете или приостановке выпуска в обращение медицинского изделия конкретного типа.

3. Медицинские учреждения, а также лица, занятые частной медицинской практикой, обязаны сообщать федеральным органам государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения о любых случаях причинения вреда вследствие нарушения требований настоящего федерального закона жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда, связанных с медицинскими изделиями. При наличии такой информации федеральные органы государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения обязаны довести ее до сведения изготовителя или его уполномоченного представителя. Расследование причин происшествия должно проводиться при участии изготовителя или уполномоченного представителя.

### Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона.

#### Статья 30. Органы и объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего Федерального закона.

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона в отношении медицинских изделий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется органами государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется в отношении медицинских изделий или связанных с требованиями к ним процессов проектирования (разработки), производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (уничтожения) исключительно в части соблюдения требований настоящего Федерального закона.

4. Государственному контролю (надзору) подлежат все медицинские изделия, произведенные на территории Российской Федерации и ввозимые на территорию Российской Федерации, исключительно на стадии обращения данной продукции в части соблюдения требований настоящего Федерального закона.

#### Статья 31. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 7. Заключительные и переходные положения

#### Статья 32. Переходные положения.

1. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке аккредитованным органам и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.

2. Документы, подтверждающие соответствие (сертификат соответствия, декларация о соответствии) и выданные до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.

#### Статья 33. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон, вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.

Приложение 1
Правила классификации медицинских изделий

1. Процедуры применения правил классификации медицинских изделий

1.1. При классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения должны учитываться следующие критерии:

длительность применения;

инвазивность;

наличие контакта с телом человека или взаимосвязи с ним;

способ введения медицинского изделия в тело (через анатомические полости или хирургическим путем);

применение для жизненно важных органов;

применение источников энергии.

1.2. Если к медицинскому изделию можно применить два или несколько классификационных правил на основании предназначенного использования, указанного изготовителем, данное медицинское изделие относится к более высокому классу, определяемого классификацией.

1.3. В случаях, когда предполагается применение одного медицинского изделия в сочетании с другим медицинским изделием, выпущенным этим же или другим производителем, правила классификации применяются отдельно к каждому из медицинских изделий.

1.4. Классификация медицинского комплекса, включающего медицинские изделия, каждое из которых по отдельности соответствует требованиям настоящего Федерального закона, зависит от целей предназначенного изготовителем использования медицинского комплекса при выпуске в обращение:

если результатом создания медицинского комплекса является Медицинское изделие, которое предназначено изготовителем для выполнения цели, отличной от цели использования отдельных принадлежностей данного комплекса, такая комбинация представляет собой новое медицинское изделие, которое должно классифицироваться в соответствии с новым предназначенным использованием;

если целью предназначенного использования является удобство использования отдельных его частей, но при этом не происходит изменение предназначенного использования отдельных медицинских изделий, составляющих медицинский комплекс, то классификация такого медицинского комплекса в целях оценки соответствия должна соответствовать уровню того Изделия, входящего в состав комплекса, которое имеет наивысший уровень классификации.

1.5. Принадлежности классифицируются как самостоятельные медицинские изделия.

1.6. Если автономное программное обеспечение (ПО) является медицинское изделием, оно должно быть классифицировано следующим образом:

Если ПО приводит в действие или оказывает влияние на использование отдельного медицинского изделия, то его следует классифицировать согласно предназначенному использованию этого медицинского изделия.

Если ПО не связано с функционированием какого-либо другого медицинского изделия, то его следует классифицировать отдельно с использованием правил, изложенных в настоящем приложении.

2. Правила классификации медицинских изделий.

2.1. Правила классификации неинвазивных медицинских изделий:

2.1 Неинвазивное медицинское изделие относится к классу 1, если к нему не применяется ни одно из нижеследующих правил.

2.1.2 Неинвазивные медицинские изделия, предназначенные для хранения органов, частей органов или хранения или введения в организм пациента крови, других жидкостей, газов, паров или тканей, относят к классу 2а, в том числе, если их используют с активным медицинское изделием класса 2а или более высокого класса.

3.1.3 Неинвазивные медицинские изделия для изменения биологического или физико-химического состава и свойств крови, других физиологических жидкостей или жидкостей, которые должны поступать в организм, относят к классу 2б. Однако, если их действие заключается только в фильтрации, обработке на центрифуге или газо- или теплообмене, то указанные изделия относят к классу 2а.

3.1.4 Неинвазивные медицинские изделия, которые соприкасаются с поврежденной кожей:

относят к классу 1, если их используют как механические барьеры или для компрессии;

относят к классу 2б, если их используют для ран, которые можно залечить только посредством вторичного заживления;

во всех иных случаях относят к классу 2а, к ним также относят медицинские изделия, которые предназначены преимущественно для воздействия на микросреду ран.

3.2. Правила классификации инвазивных медицинских изделий:

3.2.1 Инвазивные медицинские изделия, за исключением хирургически инвазивных медицинских изделий, применение которых связано с полостями в теле, и которые не предназначены для присоединения к активному медицинскому изделию, либо предназначены для подключения к активному медицинскому изделию класса 1, относят:

к классу 1, если это медицинское изделие кратковременного применения;

к классу 2а, если это медицинское изделие временного применения. Если эти медицинские изделия временно применяют в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в полости носа, то их относят к классу 1;

к классу 2б, если это медицинское изделия длительного применения. Если эти медицинские изделия длительно применяют в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в полости носаиони не могут быть резорбируемы слизистой оболочкой, то их относят к классу 2а.

Все инвазивные медицинские изделия, за исключением хирургически инвазивных, применение которых связано с полостями в теле и которые предназначены для присоединения к активному изделию класса 2а или более высокого класса, относят к классу 2а.

3.2.2 Хирургически инвазивные медицинские изделия кратковременного применения относят к классу 2а, однако, если они:

предназначены для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологий сердца, центральной системы кровообращенияили центральной нервной системыв прямом контакте с органами или частями этих систем, то их относят к классу 3;

являются хирургическими инструментами однократного применения, то их относят к классу 1;

предназначены для использования в прямом контакте с центральной системой кровообращения, то их относят к классу 3;

предназначены для передачи энергиив форме ионизирующего излучения, то их относят к классу 2б;

предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект, рассасываться полностью или в значительной мере, то их относят к классу 2б;

предназначены для введения лекарственных средств через систему дозирования, использующую потенциально опасный метод введения, то их относят к классу 2б.

3.2.3 Хирургически инвазивные медицинские изделия временного применения относят к классу 2а, однако, если они:

предназначены для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологий сердца или центральной системы кровообращения в прямом контакте с органами или частями этих систем, то их относят к классу 3;

непосредственно контактируют с центральной нервной системой, то их относят к классу 3;

предназначены для передачи энергии в форме ионизирующего излучения, то их относят к классу 2б;

предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект, рассасываться полностью или в значительной мере, то их относят к классу 2б;

претерпевают в теле химические изменения или вводят в организм пациента лекарственные средства, то их относят к классу 2б, за исключением имплантируемых в зубы изделий.

3.2.4 Имплантируемые медицинские изделия, а также хирургически инвазивные медицинские изделия длительного применения, относят к классу 2б, однако, если они:

предназначены для имплантации в зубы, то их относят к классу 2а;

непосредственно контактируют с сердцем, центральной системой кровообращения или центральной нервной системой, то их относят к классу 3;

предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере, то их относят к классу 3;

претерпевают в теле химические изменения или вводят в организм пациента лекарственные средства, то их относят к классу 3, за исключением имплантируемых в зубы изделий.

3.3. Дополнительные правила для активных медицинских изделий:

3.3.1 Активные терапевтические медицинские изделия, которые предназначены для передачи энергии или для энергообмена, относят к классу 2а. Однако, если передача энергии человеческому организму или обмен энергией с ним представляет потенциальную опасность по причине характерных особенностей медицинского изделия с учетом воздействия на части тела, к которым прикладывают энергию (в том числе, активные медицинские изделия, предназначенные для создания ионизирующего излучения, проведения лучевой терапии), то их относят к классу 2б;

Все активные медицинские изделия, предназначенные для того, чтобы управлять активными терапевтическими медицинскими изделиями класса 2б, относя к классу 2б.

3.3.2 Активные диагностические медицинские изделия относят к классу 2а, если они предназначены для:

передачи энергии, поглощаемой человеком, однако, если функцией медицинского изделия является освещение тела пациента в видимом диапазоне спектра, то их относят к классу 1;

представления распределения радиофармакологических средств, введенных в организм пациента;

обеспечения прямой диагностикиили контроля жизненно важных функцийорганизма, однако, если они предназначеныдля контроля жизненно важных физиологических параметров, изменения которых могли бы привестик непосредственной опасности для пациента, например, изменение функции сердца, дыхания или активности центральной нервной системы, то их относят к классу 2б;

все активные медицинские изделия, предназначенные для того, чтобы управлять активными диагностическими медицинскими изделиями класса 2б, относят к классу 2б.

3.3.3 Активные медицинские изделия, предназначенные для введения в организм пациента лекарственных средств, физиологических жидкостей или других веществ и выведения их из организма, относят к классу 2а. Однако, если метод введения или выведения представляет собой потенциальную опасность с учетом вида соответствующих веществ, части организма и методики применения, то их относят к классу 2б.

3.3.4 Все другие активные медицинские изделия относят к классу 1.

3.4. Особые правила:

3.4.1 Все медицинские изделия, в составные части которых входит вещество, которое может представлять собой лекарственное или иное биологически активное средство и воздействовать на человеческий организм в дополнение к воздействию медицинского изделия, относят к классу 3.

Все медицинские изделия, содержащие в себе, как неотъемлемую часть, производные крови человека, относятся к медицинским изделиям класса 3.

3.4.2 Все медицинские изделия, предназначенные для контроля зачатияили для защиты от заболеваний, передаваемыхполовым путем, относят к классу 2б, однако, если они являются имплантируемыми или инвазивными медицинскими изделиями длительного применения, то их относят к классу 3.

3.4.3 Все медицинские изделия, предназначенные для обеззараживания медицинских изделий, относят к классу 2а, однако, если они предназначены для очистки, промывки, дезинфекции контактных линз, то их относят к классу 2б. Если они специально предназначены для использования в дезинфицирующих инвазивных медицинских изделиях, то их относят к классу 2б.

3.4.4 Неактивные медицинские изделия, используемые для получения диагностических рентгеновских снимков, относят к классу 2а.

3.4.5 Все медицинские изделия, которые были изготовлены с использованием омертвленных тканей животных или производных изделий, относят к классу 3, однако, если они предназначены для того, чтобы соприкасаться только с неповрежденной кожей, то их относят к классу 1.

3.4.6 Контейнеры для крови, препаратов крови и кровезаменителей относят к классу 2б.

Приложение 2

Правила идентификации классов медицинских изделий для диагностики in vitro в соответствии со степенью риска.

1. Комплекс медицинских изделий для диагностики in vitro, применяемых совместно, должен относиться к классу риска, соответствующему тому изделию в комплексе, которое обладает наивысшим уровнем риска.

2. Оценка уровня риска медицинских изделий для диагностики in vitro определяет требования к безопасности, предъявляемые к конкретному классу изделий, а также к выбору формы подтверждения их соответствия требованиям настоящего Технического регламента.

3. Принадлежность медицинских изделий для диагностики in vitro к тому или иному классу определяется с учетом совокупности факторов прямого и (или) косвенного риска.

4. Для целей применения настоящего Федерального закона медицинские изделия для диагностики in vitro идентифицируют путем установления тождественности их характеристик для выполнения или обеспечения анализа проб биологического материала с целью выявления (измерения) в них эндогенных или экзогенных компонентов – аналитов вне организма человека,

включая:

4.1. специфическое взаимодействие химического, иммунобиологического или физического фактора с искомым аналитом, в результате чего происходит его распознавание;

4.2. детекцию и (или) измерение сигнала, вызванного взаимодействием реагента с аналитом, с помощью специального устройства или измерительного прибора;

4.3. сбор, необходимую предварительную обработку, хранение, перевозку пробы биоматериала;

5. Пункт 4.1 применяется в отношении реагентов и наборов реагентов (веществ химической или биологической природы и их, функционально связанных комплексов), способных участвовать в реакциях распознавания искомых эндогенных и экзогенных аналитов в пробах биологического материалов человека и генерировать сигналы, используемые для обнаружения аналитов и (или) измерения их содержания.

6. Пункт 4.1. применяется в отношении калибраторов (стандартных образцов) и контрольных материалов, используемых для проверки аналитических характеристик методик лабораторных исследований, близких по своему составу к матрице исследуемого биологического материала и содержащих вещества химической или биологической природы, близкие по своим характеристикам (структуре, свойствам) исследуемым аналитам.

7. Пункт 4.1. настоящего приложения применяется к медицинским изделиям для диагностики in vitro, применяемым для самотестирования (для использования вне лаборатории) при отсутствии в их составе измерительного устройства (визуальная оценка результата). При наличии в составе изделия для самотестирования измерительного устройства применяется пункт 4.2 настоящей статьи.

8. Пункт 4.2 настоящего приложения применяется в отношении детекторов и измерительных приборов, специально предназначенных для детекции и (или) измерения сигналов, возникающих при исследовании аналитов в пробах биологического материала, полученных от человека.

9. Пункт 4.3 настоящего приложения применяется в отношении оборудования, предназначенного для сбора, перевозки, хранения и подготовки проб биологического материала, полученных от человека и создания необходимых условий для их исследования in vitro.

10. Основными критериями при идентификации классов медицинских изделий для диагностики in vitro по степени риска являются: назначение изделия, уровень подготовки предполагаемого пользователя, важность информации для установления диагноза (является тест единственным, определяющим диагноз или он один из нескольких), значение результата (истинного или ложного) для индивидуального и (или) общественного здоровья. Для ряда изделий может быть принята во внимание метрологическая прослеживаемость значения, установленного путем применения референтной методики выполнения измерения и (или) доступных стандартных образцов.

11. К классу 4 относятся следующие изделия:

11.1. реагенты и наборы реагентов, предназначенные для проведения иммунохимических и иммунологических исследований, включая инфекционную иммунологию, микробиологических или молекулярных исследований:

изделия, предназначенные для диагностики ВИЧ – инфекции, парентеральных гепатитов В, С и Д, вируса Т-клеточного лейкоза человека с целью обнаружения и (или) подтверждения наличия биологического агента в крови, компонентах крови и их производных, клетках, тканях или органах в службе переливания крови или трансплантации;

изделия, предназначенные для определения групп крови АВО (А (АBO1), B (ABO2), AB (ABO3)), системы резуса (RH1 (D), RH2 (С), RH3 (E), RH4 (с), RH (e)), системы Kell (Kell (K)), системы Kidd (JK1 (Jka), JK2 (Jkb)) и системы Duffy (FY1 (Fya), FY2 (Fyb));

изделия, предназначенные для диагностики особо опасных инфекций (I и II группы патогенности, согласно действующего санитарно-эпидемиологического законодательства), представляющих смертельную опасность для жизни, как отдельного индивидуума, так и для общественного здоровья в целом;

11.2 калибраторы (стандартные образцы) и контрольные материалы, связанные с изделиями, перечисленными в пункте 11.1 настоящего приложения.

12. К классу 3 относятся следующие изделия:

12.1 реагенты и наборы реагентов, предназначенные для проведения клинико-химических, иммунохимических, гематологических, гистологических и цитологических ииммунологических исследований, включая инфекционную иммунологию; микробиологических и молекулярных исследований:

изделия, используемые для определения групп крови или типирования тканей с целью оценки иммунологической совместимости крови, компонентов крови, клеток, тканей или органов, предназначенных для переливания или трансплантации (HLA, анти –Duffy, анти-Kidd), исключая изделия, перечисленных в пункте пункте 11.1 настоящего приложения;

изделия, предназначенные для исследования активности эндотоксина (пирогенность), с целью обнаружения микробной контаминации компонентов крови;

изделия, предназначенные для диагностики патогенных возбудителей, передаваемых половым путем;

изделия, предназначенные для диагностики биологических агентов (III и IV группы патогенности, согласно действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству), способных привести к возникновению эпидемических вспышек и госпитальных инфекций;

изделия, предназначенные для диагностики биологических агентов (III и IV группы патогенности, согласно действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству), ошибочная диагностика которых может привести к смерти или тяжелой инвалидности обследуемого индивидуума или врожденной патологии у плода;

изделия, предназначенные для проведения профилактического генетического исследования, результаты которого существенно влияют на качество жизни обследуемого индивидуума;

изделия, предназначенные для мониторинга лекарств, веществ или биологических компонентов, ошибочная диагностика которых может привести к неправильным терапевтическим решениям, создающих угрозу жизни или здоровью индивидуума;

изделия, предназначенные для отбора пациентов с целью проведения им избирательной терапии или диагностике рака, исключая изделия, относимые к части 13 настоящего приложения и предназначенные для выполнения предварительных исследований или для мониторинга и оценки стадии рака;

изделия, предназначенные для оценки вирусной нагрузки и генно - (суб) – типирования возбудителя при лечении индивидуума;

изделия, предназначенные для скрининга врожденных нарушений у плода;

изделия, предназначенные для оценки иммунного статуса индивидуума (включая пренатальный скрининг женщин), ошибочная диагностика которых может привести к применению терапевтических процедур, создающих угрозу жизни или здоровьюиндивидуума или плода;

12.2 медицинские изделия для самотестирования и исследований in vitro вне лаборатории;

12.3 калибраторы (стандартные образцы) и контрольные материалы, связанные с изделиями, упомянутыми в пункте 12.1. и пункте 12.2 настоящего приложения.

13. К классу 2 относятся следующие изделия:

13.1. реагенты и наборы реагентов, предназначенные для проведения клинико-химических, иммунохимических, гематологических, гистологических, цитологическихи иммунологических исследований, включая инфекционную иммунологию, микробиологических и молекулярных исследований:

изделия, не упомянутые в части 11 и части 12 настоящего приложения, результаты тестирования которыми не являются единственным определяющим диагноз признаком или требуют дополнительной информации для принятия медицинского решения или применение которых не ведет к ошибочному результату, который способен повлечь за собой смерть или тяжелую инвалидность пациента, отрицательно повлиять на исход заболевания или представить для индивидуума непосредственную опасность;

изделия, предназначенные для мониторинга лекарств, веществ или биологических компонентов, исключая изделия, перечисленные в пункте 12.1. настоящего приложения;

изделия, предназначенные для определения чувствительности к антибактериальным препаратам;

13.2 калибраторы (стандартные образцы) и контрольные материалы, связанные с изделиями, упомянутыми в пункте 13.1 настоящего приложения.

14. К классу 1 относятся следующие изделия:

реагенты, обладающие специфическими характеристиками и предназначенные для использования в методиках диагностики in vitro;

измерительные приборы для качественного или количественного определения аналита, а также комплектующие материалы (связанные с данными приборами) для клинико-химических, иммунохимических, гематологических, гистологических, цитологическихи иммунологических исследований, для микробиологических и молекулярных исследований;

изделия, не упомянутые в части 11, части 12 и части 13 настоящего приложения;

калибраторы (стандартные образцы) и контрольные материалы, связанные с изделиями, упомянутыми в части 14 настоящего приложения.

вспомогательные устройства.

15. Любые изделия общелабораторного назначения, не изготовленные или не предназначенные для использования специально в методиках диагностики in vitro, не рассматриваются как медицинские изделия для диагностики in vitro;

16. Оценка программного обеспечения или прибора, специально предназначенных для выполнения определенного теста, должна производиться одновременно с набором реагентов для выполнения данного теста; взаимозависимость прибора и методики выполнения теста не допускает их раздельной оценки даже в том случае, когда сам прибор отнесен к классу 1.

Приложение 3
Сводная техническая документация

1. Сводная техническая документация (далее СТД) должна демонстрировать соответствие изделия требованиям Статей 5 и Главы 2 настоящего Федерального закона и определять полный процесс проектирования, разработки, изготовления и, если применимо, монтажа и обслуживания медицинского изделия, включая описания и объяснения, необходимые для понимания технических решений изготовителя относительно такого соответствия. Эта техническая документация должна своевременно обновляться, чтобы отражать текущий статус, эксплуатационные свойства и точную конфигурацию изделия.

2. Для оценки соответствия, изготовитель формирует СТД, которая должна содержать документы по изготовлению конкретного медицинского изделия или давать ссылку на местонахождение таких документов и включать:

1) общее описание типа, предусмотренное назначение и область применения, включая любые планируемые варианты, принцип действия, состав, класс изделия в соответствии с уровнем потенциального риска и применяемые правила классификации;

2) требования безопасности к медицинским изделиям и к связанным с ними процессам проектирования и производства, свидетельства соответствия каждому применимому требованию, клинические данные;

3) инструкции по эксплуатации или применению и, если применимо, руководства по установке, монтажу, наладке, эксплуатации, обслуживанию и утилизации;

4) спецификации сырья, маркировок, упаковочных материалов, компоновочных узлов, комплектовочные ведомости, чертежи;

5) результаты анализа риска (перечень идентифицированных опасностей и опасных ситуаций);

6) программное обеспечение;

7) если применяется, подробное описание процесса стерилизации;

8) краткое описание процедур изготовления, контроля, испытаний;

9) если изделие комбинируется с другим изделием с целью достижения предусмотренного назначения, необходимо представить доказательства, подтверждающие их соответствие требованиям настоящего Федерального закона при осуществлении комбинации с таким оборудованием, имеющим характеристики, установленные изготовителем;

10) требования к процессам обеспечения качества медицинских изделий;

11) критерии приемки готового изделия;

12) результаты верификации и валидации проекта и разработки, для изделий класса 3 (4 для in vitro) потенциального риска применения;

13) этикетки (маркировки).

Кроме того, для медицинских изделий, используемых в диагностике in vitro, в соответствующих разделах должны быть дополнительно представлены:

14) методы контроля, сведения об использовании калибраторов (стандартных образцов) или контрольных материалов, сведения по упаковке и маркировке изделий, сроку годности изделия, при необходимости – сведения об инактивации патогенных биологических агентов, методе инактивации;

15) результаты исследования стабильности;

16) в случае присутствия в изделии материалов человеческого происхождения или веществ, полученных из этих материалов, информацию по происхождению этих материалов и условий, при которых они были получены, методы их инактивации (при необходимости);

17) данные по оценке адекватности рабочих характеристик, заложенных производителем и поддерживаемые с помощью референтной измерительной системы (если имеется в наличии), с информацией по референтным методам, стандартным образцам, известным референтным значениям, точности измерений; эти данные должны бытьвзяты из данных клинических исследований или других источников или результатов соответствующих библиографических ссылок;

18) требования к соблюдению мер предосторожности при использовании микроорганизмов I-IV групп патогенности (опасности) в процессе производства и контроля изделия;

19) обеззараживание и уничтожение отходов производства, содержащих микроорганизмы I-IV групп патогенности (опасности);

3. Документы, входящие в состав СТД, должны быть на русском языке. Документы изготовителя на иностранном языке должны быть переведены на русский язык. Переводы должны быть заверены лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя, исходный документ изготовителя должен быть приложен к переводу.

4. Техническая документация разрабатывается изготовителем. Изготовитель или уполномоченный представитель должен обеспечивать своевременную актуализацию СТД и предоставлять его органу по сертификации

Источник: www.minprom.gov.ru