СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО И ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Р. Л. Гутерман, к.м.н., зав. бактериологической лабораторией;

М. М. Лившиц, зав. лабораторией стерилизации;

Юдина Е. Г., к.м.н. Испытательный лабораторный центр

ГУП «Московский городской центр дезинфекции»

(ИЛЦ ГУП МГЦД)

Проблема контроля работы стерилизационной аппаратуры/дезинфекционных камер играет важную роль в повышении надежности стерилизации изделий медицинского назначения и камерной дезинфекции объектов.

ИЛЦ ГУП МГЦД производит индикаторы биологические для контроля работы паровых, воздушных, газовых (оксид этилена, формальдегид) стерилизаторов (БИК-ИЛЦ) - с 1986 г.; для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам (БИК ДК-«ИЛЦ») - с 1995 г.

Индикаторы биологические используют при проведении медико-биологических испытаний опытных образцов новых отечественных стерилизаторов/дезинфекционных камер,  при медицинских испытаниях зарубежных аппаратов, разработке новых режимов стерилизации/дезинфекции, валидации процессов, для контроля после монтажа и ремонта, в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям.

Индикаторы биологические представляют собой дозированное количество высушенных спор/вегетативных клеток тест-микроорганизмов в носителях, помещенных в первичную упаковку.

Тест-микрооганизмы, входящие в состав индикаторов биологических, являются устойчивыми к соответствующим стерилизующим/дезинфицирующим агентам, и содержатся в количествах, существенно превышающих инициальную контаминацию изделий/объектов.

Почему надо использовать индикаторы биологические для контроля? Только использование индикаторов биологических позволяет оценить эффективность  стерилизации и дезинфекции на основании гибели спор/вегетативных клеток тест-микроорганизмов.

Используя индикаторы биологические в тандеме со средствами физического и химического контроля, Вы получаете исчерпывающую информацию о надежности работы стерилизационного и дезинфекционного оборудования.

Перечень индикаторов биологических, выпускаемых ИЛЦ ГУП МГЦД, их технические характеристики, а также режимы, при которых проводится контроль работы стерилизационного и дезинфекционного оборудования, приведены в таблицах 1 - 4.

Индикаторы биологические выпускаются в комплектах.

Стандартная комплектация включает индикаторы биологические, в том числе  один - контрольный, который не подвергают действию стерилизующего/ дезинфицирующего агента, стерильную питательную среду (в пенициллиновом флаконе), пакет со стерильной емкостью (для контроля питательной среды), шприц (с иглой) однократного применения стерильный для розлива питательной среды в индикаторы биологические и инструкцию по применению, в которой изложены характеристики индикаторов биологических, порядок их применения и условия хранения.

Питательная среда (цветная, бульонная), входящая в состав комплектов, позволяет выявить единичные микробные клетки по изменению цвета цветной питательной среды/характерному росту тест-микроорганизма в питательном бульоне.

Пронумерованные индикаторы биологические размещают в контрольные точки стерилизаторов/дезинфекционных камер, регламентированные инструктивно-методическими документами. После стерилизации/дезинфекции в индикаторы вносят стерильную цветную (бульонную) питательную среду, входящую в комплект поставки, и инкубируют при соответствующих температуре и времени, указанных в инструкции по применению.

Удовлетворительный результат (цвет цветной питательной среды остается без изменения/отсутствие характерного роста в питательном бульоне) указывает  на гибель спор/микробных клеток в индикаторах биологических после стерилизации/дезинфекции и свидетельствует об эффективной работе стерилизаторов/дезинфекционных камер.  При неудовлетворительном результате цвет цветной питательной среды изменяется в питательном бульоне имеется характерный рост, что свидетельствует о наличии жизнеспособных спор/микробных клеток.  Обнаружение тест-микроорганизма в индикаторе биологическом указывает на неэффективность процесса стерилизации/дезинфекции.

Многолетний опыт использования  индикаторов биологических показал надежность проводимого контроля. Применение индикаторов биологических позволяет выявить как технические неисправности стерилизаторов/дезинфекционных камер, так и нарушения, связанные с несоблюдением условий проведения стерилизации/дезинфекции (нарушение режима, неправильная упаковка изделий, превышение норм загрузки стерилизаторов/дезинфекционных камер и др.).

Основной задачей ИЛЦ ГУП МГЦД является обеспечение ЛПУ и контролирующих организаций современными и качественными средствами контроля.

Квалифицированные специалисты ИЛЦ ГУП МГЦД с удовольствием проконсультируют Вас по всем видам нашей продукции и ответят на все интересующие вопросы.

Табл.1. Технические характеристики индикаторов биологических БИК - ИЛЦ для контроля работы стерилизаторов

| Технические характеристики | Метод стерилизации |
| --- | --- |
|  | воздушный | паровой | газовый |
|  |  |  | оксид этилена | формальдегид |
| Тест-микроорганизм | Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711D | Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718 | Bacillus subtilis штамм B-168 ВКПМ В-10020 | Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718 |
| Носитель | Инсулиновый флакон | Пробирка Эппендорфа (инсулиновый флакон) | Шприц (с иглой) однократного применения |
| Число спор тест-микроорганизма в индикаторе биологическом | 5,0х102-5,0Х103 | 1,0х105-5,0Х106 | 1,0х106-5,0Х106 |
| Устойчивость индикаторов биологических к действию стерилизующего агента: время выживания спор, мин, не менее время гибели спор, мин, не должно превышать | сухого горячего воздуха температурой 160 оС: 4 30 | водяного насыщенного пара под избыточным давлением при температуре (120+2) оС: 5 15 | оксида этилена концентрацией 1200 мг/л и температуре 42 оС: 15 90 | паров формальдегида, полученных из 3 % раствора формальдегида, и температуре 60 оС: 1 5 |
| Первичная упаковка - рулон «Стерикинг» (фирма «Вихури АО Випак», Финляндия) с индикатором процесса | Пакет из рулона (прозрачная термостойкая полиамидная пленка) | Пакет из комбинированного рулона (синтетическая пленка + бумага) |

Табл.2: Режимы работы стерилизаторов, при которых проводится контроль с использованием индикаторов биологических БИК – ИЛЦ

| Метод стерилизации, стерилизующий агент | Нормативно- технический документ | Параметры режима стерилизации |
| --- | --- | --- |
|  |  | температура, предельное отклонение, °С | концентрация | время. предельное отклонение, мин |
|  |  |  | оксид этилена, мг/л | формальдегид, % |  |
| Паровой, водяной насыщенный пар под избыточным давлением | ГОСТ Р 51935-2002 (ЕН 285-96) ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000 ГОСТ Р ИСО 11138-3-2000 № МУ-287-113(30.12.98) МУ № 15/6-5 (28.02.91) | 110+2 | - | - | 180+5 |
|  |  | 120+2 | - | - | 45+3 |
|  |  | 132±2 | - | - | 20+2 |
|  |  | 121±1 | - | - | 20+2 |
|  |  | 126±1 | - | - | 10+1 |
|  |  | 134±1 | - | - | 5+1 |
| Воздушный, сухой горячий воздух | ГОСТ 22649-83 с изменениями №№ 1,2, 3 № МУ-287-113(30.12.98) МУ № 15/6-5 (28.02.91) | 160 | - | - | 150+5 |
|  |  | 180 | - | - | 60+5 |
|  |  | 160±3 | - | - | 150+5 |
|  |  | 180±3 | - | - | 45+5 и 60+5 |
|  |  | 200±3 |  |  | 30+3 |
| Газовый, оксид этилена | ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000 ГОСТ Р ИСО 11138-2-2000 | 42 | 1200 | - | 150 |
|  |  | 55 | 1200 | - | 60 |
| Газовый, пары формальдегида | - | 60 | - | 3 | 60 |
|  |  | 75 | - | 3 | 10 |
|  |  | 65 | - | 34-38 | 20 |
|  |  | 80 | - | 34-38 | 10 |

Табл.3: Технические характеристики индикаторов биологических БИК ДК-«ИЛЦ» для контроля работы дезинфекционных камер

| Технические характеристики | БИК ДК-01-«ИЛЦ» (при обработке объектов из очагов инфекций, вызванных неспорообразующими микроорганизмами) | БИК ДК-02-«ИЛЦ» (при обработке объектов из очагов туберкулеза) | БИК ДК-03- «ИЛЦ» (при обработке объектов из очагов инфекций, вызванных спорообразующими микроорганизмами) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест-микроорганизм | Staphylococcus aureus штамм 906 | Mycobacterium штамм В5 | Bacillus cereus штамм 96 |
| Носитель | Пробирка Эппендорфа (инсулиновый флакон) | Инсулиновый флакон | Пробирка Эппендорфа (инсулиновый флакон) |
| Число микробных клеток/спор тест-микро-организма в индикаторе биологическом | Не менее 106 | Не менее 106 | Не менее 106 |
| Устойчивость индикаторов биологических к действию дезинфицирующего агента, мин к температуре (60±2) оС; кипячению; текучему пару | 25 - - | 60 - - | - 25 4-6 |
| Первичная упаковка - рулон «Стерикинг» (фирма «Вихури АО Випак», Финляндия) | Пакет из комбинированного рулона (синтетическая пленка + бумага) | Пакет из рулона (прозрачная термостойкая полиамидная пленка) | Пакет из комбинированного рулона (синтетическая пленка + бумага) |

Табл. 4: Режимы работы дезинфекционныx камер, при которых проводится контроль  с использованием индикаторов биологических БИК ДК-«ИЛЦ»

| Метод дезинфекции, дезинфицирующий агент | Нормативно- технический документ | Параметры режима стерилизации |
| --- | --- | --- |
|  |  | температура дезинфекции, °С | время дезинфекционной выдержки, мин |
| Паровой, водяной насыщенный пар при атмосферном или избыточном давлении | Инструкция по дезинфекции и дезинсекции в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных дезинфекционных камерах и в воздушных дезинсекционных камерах, утв. 22.07.96 (№34) | 100 | 10; 30; 60 |
|  |  | 104-111 | 40; 60 |
| Паровоздушный, увлажненный паром воздух а) камера сетевая б) камера электрическая |  | 80-90 | 10; 20 |
|  |  | 80-90 | 30 |
|  |  | 97-98 | 30 |

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

МГЦД, ГУП

ГУП Московский городской центр дезинфекции

Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9

Тел.: 8 (499) 183-48-74, 8 (499) 188-26-01

Т./ф.: 8 (499) 183-48-74, 8 (499) 188-26-01

E-mail: ilc-mgcd@mail.ru, ds08@mgcd.ru